## Ламинарные боксы для медицинских и научных лабораторий.

### Преимущества и отличия от аналогов:

- Переднее стекло выполнено из поликарбоната, устойчивого к УФ излучению.

- Фиксирование стекла возможно на любом уровне с любым зазором для рук.

- Стекло полностью закрывает рабочую поверхность в нерабочем состоянии.

- Небольшой вес, что очень важно при транспортировке и монтаже.

- Простая замена фильтра. Каждый фильтр испытывается производителем на
эффективность и сопротивление потоку воздуха.

- Удобное и понятное для пользователя меню.

- Изготовление ламинарных боксов с нестандартными размерами по заданию заказчика.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13215.

Назначение.
Ламинарные боксы предназначены для лабораторной практики в медицинских, фармацевтических, микробиологических
и других учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха в локальной антибактериальной зоне. Боксы по степени антибактериальной защиты относятся к классу II (тип А2): защита продукта, оператора и окружающей среды.

Область применения.
Согласно требованиям СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09 и СП 1.3.1285-03 боксы могут применяться для оснащения учреж-ений, работающих с микроорганизмами III–IV групп патогенности (вирусологические бактериологические лаборатории).

Классификация.
Серия ЛБ включает в себя ламинарные боксы ЛБ-1 (ЛБ-1К) и ЛБ-2 (ЛБ-2К), отличающиеся габаритами рабочей зоны и способом управления.

### БОКСЫ ЛАМИНАРНЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛАССА II.

Основные технические характеристики:

- Код ОКП 94 4370;

- Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, EN-12469, NSF/ANSI 49-2009: II;

- Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009: А2;

- Класс фильтра НЕРА по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010: Н14;

- Эффективность очистки воздуха от взвешенных частиц размером более 0,2 мкм (MPPS) согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 для фильтра класса H14: 99,995%;

- Класс чистоты воздуха рабочей зоны по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 чистые помещения и связанные с ним контролируемые среды (по частицам 0,5 мкм): 5 ИСО;

- Кол-во ступеней фильтрации: 1;

- Степень рециркуляции: 70%;

- Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере: от 0,25 до 0,50 м/с.;

- Отклонение скорости воздушного потока в рабочей камере от средней в каждой из установленных точек: не более 20%;

- Мощность лампы УФО рабочей камеры: 30 Вт;

- Уровень звуковой мощности ламинарного бокса: не более 57 дБА;

- Освещенность рабочей зоны ламинарного бокса: не менее 1000 Лк;

- Окраска бокса стойкая к обработке дезрастворами;

- Плоская съемная секционная столешница из нержавеющей стали марки AISI304;

- Переднее стекло из поликарбоната устойчивого к УФ- излучению;

- Обезвешенное переднее стекло с подъёмом и остановкой на любом уровне;

- Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, часы, технологический таймер, система автоматического поддержания потока воздуха;

- Розетки в рабочей зоне: 2 шт. Одна розетка управляется по времени, задаваемому с клавиатуры контроллера.

## Бокс ламинарный лБ-1.

| ## Модель | ## ЛБ-1 | ## ЛБ-2 |
| --- | --- | --- |
| Упраление | Аналоговое | Аналоговое |
| Внешние размеры (В×Ш×Г), мм | 1270×1200×670 | 1270×1800×670 |
| Размеры рабочей зоны (В×Ш×Г), мм | 630×1160×570 | 630×1760×570 |
| Вес, кг | 120 | 180 |
| Электро- питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 |

## Бокс ламинарный лБ-1К.

| ## Модель | ## ЛБ-1К | ## ЛБ-2К |
| --- | --- | --- |
| Упраление | Контроллер (шильд-панель) | Контроллер (шильд-панель) |
| Внешние размеры (В×Ш×Г), мм | 1270×1200×670 | 1270×1800×670 |
| Размеры рабочей зоны (В×Ш×Г), мм | 630×1160×570 | 630×1760×570 |
| Вес, кг | 120 | 180 |
| Электро- питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 |